## Slide 1
施設紹介【九州大学グリーンファルマ構造解析センター】
人員体制
装置
ミッション
施設概要
利用料金
電顕 | CRYO ARM300II | CRYO ARM200 | Polara (生医研） | Tecnai 20 (生医研）
加速電圧 | 300 kV | 200 kV | 300 kV | 200 kV
電子銃 | Cold FEG | Cold FEG | FEG | LaB6
位相板 | Hole-free PP | Hole-free PP | なし | なし
主に使用する カメラ | K3, XF416(TVIPS) | K3 | K3 | Eagle 2K
Energy Filter | Ω | Ω | GIF Continuum | なし
制御ソフト | SerialEM JADAS | SerialEM JADAS | SerialEM | SerialEM
設置場所 | 薬学研究院 | 薬学研究院 | 生医研技術室 | 生医研技術室
内部:外部:企業（利用比） | 1:0:0 | 1:0:0 |  | 
令和4年4月1日付け設置
同６月２９日 開所式
同８月２２日 Cryo-EM講演会
（利用説明会）
FY2022
・CRYO ARM300II 導入
・CRYO ARM200 導入
・Vitrobot 導入
クライオ電顕構造解析支援
による創薬研究の加速。
西日本・九州エリアの地域格差の解消
外部利用の促進
試料作製・測定支援
人材育成・技術導入支援
センター長：大戸
運営委員：植田,小柳,神田, Caaveiro,松永,
真柳
測定支援/解析支援/装置維持/施設利用などの日常業務：
松永,真柳,吉田,谷原,寺田,大槻
利用料金
・ARM300(学外利用）
装置使用料 7100円/hr＋α
付添測定 9300円/hr
・ARM200(学外利用）
装置使用料 5600円/hr＋α
付添測定 7900円/hr
*詳細はセンターホームページ
の使用規定参照
*グリッド等消耗品は実費徴収

## Slide 2
年間マシンタイム配分
1日 or 1週間の流れ
利用グループ数
 | アカデミア | 企業
2022年度 | ８グループ | 0社
稼働日数 | アカデミア | 企業 | 内部
2022年度 126日 | 100 % | 0% | 100%
その他
CRYO ARM 300 II & CRYO ARM 200
稼働状況【九州大学グリーンファルマ構造解析センター】
9:00-10:00 来所/zoomなどで接続
午前 グリッド凍結・トランスファー
午後 グリッド観察
夕方〜 自動測定開始・退所（18:00)
翌日以降 データをコピー、返送
=== === === === ===
月ー金 ユーザー利用
土、日 ベーキング・学内利用（但し近日中に学外利用可になる可能性有り）
クライオ電顕試料作製、データ収集
初心者講習会計画中

## Slide 3
困っていること
学外（学内も？）ユーザーの獲得。
氷のコンタミが鏡筒内で発生しやすい。（現在、改善?）
Ωフィルターのスリットの影が出やすい。（チラーの安定性、空調の影響（改善））
液体窒素の交換のタイミング（150L tank? 残量計測ツール作成）
K3のWSがやや不安定。
「支援」のHow toが不足。
得意なこと・苦手なこと
CRYO ARM300II及びARM200に加えて同キャンパス内の生医研のPolara及 びT20の４台の電顕を連携させて、効率良い支援を加速
負染色試料の観察が可能（@生医研 Tecnai 20)
BINDSスクリーニング支援との連携による創薬研究の加速
好立地。博多駅（新幹線）、空港、最寄り駅（地下鉄、バス、JR)からのアクセス。正門からのアクセス。
Ｘ 首都圏、関西エリアから距離が遠い。（ユーザ ＆ JEOLサービス）
施設の特徴【九州大学グリーンファルマ構造解析センター 】

## Slide 4
効率化の工夫【九州大学グリーンファルマ構造解析センター 】
マシンタイムの予約状況をホームページに掲載。
ホームページにBINDSの申請の進め方等について詳細なマニュアルを掲載。
現地で凍結作業 → サンプルは先ずは４枚程で様子見。（カートリッジが４枚単位、グリッドの浪費対策、観察時間）
現在マシンタイムにやや余裕。ユーザーのニーズに細かく合わせた支援。支援者主体の「依頼測定」に近い形態からユーザー主体の「機器使用」に近い形態まで柔軟に対応。
生体防御医学研究所との連携① PolaraとTecnai 20も含めた４台の体制で効率アップ。 （３台のクライオ電顕の同時使用による高速スクリーニングも可能）
同上② 樹脂包埋切片作成サービス、クライオミクロトームの機器利用。
同上③ 負染色試料の活用による試料作製スクリーニングの効率化。
BINDSのWeb申請以外に独自フォーマットの申請書にて試料の状況把握、コンサルティング、機種選定等に活用。負染色、ゲルろ過等の追加の可能性等を吟味して効率アップ。
クライオ電顕は合う合わないがあるが、結晶ユーザーの場合、4種類くらいやると1つくらいは当たることが多い。（濃度は10-30uM）
うまくいってるけど重要じゃないのをやるか、うまくいかないけど重要なのをやるかは判断が難しいが、できる限り、1周目はうまくいってるサンプルを進めてmapまで到達してもらっている。
まず2-3回マシンタイムを見学してもらった後で4日間の初期トレーニングを受講してもらっている。（いきなり初期トレを受けるより、ある程度実験の流れのイメージが出来上がってから初期トレを受講してもらった方が効果が高い）
2018年4月以降、Excel sheetに全てのGridに関する測定情報を記録している。装置やソフトに関する故障/不具合に関する情報とその対応も全て記載してある。
朝のアラインメントや測定手順をマニュアル化することで、施設スタッフ何人かで作業を分担している。その際、可能な限り、「誰がやっても同じ操作・同じクオリティー」であるようにしている。
解析報告については、ある程度、報告書の雛形を作って作成している。
200kVクライオ電顕で高分解能を得ることが難しそうなサンプルや、300kVクライオ電顕で測定すれば明らかに分解能が上がりそうなサンプルは、すみやかに、東大, 阪大など、他施設に受け渡してE2測定をお願いしている。（施設側としてはユーザーさんの利益最大化を第一として考える）